- 技术参数

| 术中CT |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一 | 总体要求 |  |
| 1 | 满足医院要求，凡涉及设备安装及施工由中标方负责，按照医院要求提供交钥匙工程 | 具备 |
| 2 | 投标时要求提供投标产品注册所用检验报告、技术参数表（datasheet）及产品彩页、说明书 | 具备 |
| ★3 | 提供所投产品医疗器械注册证 | 具备 |
| 4 | 仪器配备所有软件使用最新版本且终身免费升级，端口免费开放，能与我院各信息系统无缝对接 | 具备 |
| 5 | 所有项目必须满足现今主流设备的需求，并能根据实际情况以及用户的要求进行及时做出硬件上的调整并负责做好相应设备的安装 | 具备 |
| 6 | 满足安装场地要求 | 具备 |
| 7 | 数量 | 1台 |
| 二 | 技术要求 |  |
| 1 | 机架系统 | 具备 |
| #1.1 | 机架孔径≥70cm | 具备 |
| 1.2 | 机架旋转时间≤0.38秒 | 具备 |
| 1.3 | 机架具备无菌密闭冷却系统 | 具备 |
| 1.4 | 机架内部恒温恒湿 | 具备 |
| 1.5 | 机架可在地面沿轨道水平滑动≥3000mm（可根据场地情况定制） | 具备 |
| 1.6 | 机架沿地面轨道水平最快滑动速度≥100mm/s | 具备 |
| ★1.7 | 扫描时机架移动检查床不动，患者可在手术床或者检查床上直接扫描 | 具备 |
| 2 | X线球管及高压发生系统 | 具备 |
| 2.1 | 高压发生器和球管为主系统同一品牌生产 | 具备 |
| #2.2 | 高压发生器物理最大功率≥80KW（不接受等效） | 具备 |
| 2.3 | 物理最高输出管电流≥600mA（不接受等效） | 具备 |
| #2.4 | 球管阳极热容量，液态金属轴承球管≥5 MHU或新型高散热率低热容量球管≤1 MHU | 具备 |
| 2.5 | 最小球管电压≤70KV | 具备 |
| 2.6 | 最大球管电压≥140KV | 具备 |
| 2.7 | 球管电压可调档位≥5档，提供具体数值 | 具备 |
| 2.8 | 球管阳极最大散热率≥1.5MHU/分钟 | 具备 |
| 2.9 | 球管大焦点≤1.1mm×1.3mm | 具备 |
| 2.10 | 球管小焦点≤0.7mm×1.2mm | 具备 |
| 3 | 探测器 | 具备 |
| 3.1 | 探测器类型：提供新型探测器技术，西门子Stellar光子探测器；GE 提供Revolution Integrated ASIC；东芝提供pure VISION探测器；PHILIPS提供三明治双层能谱探测器；其他厂家提供自家最新最高端的探测器类型 | 具备 |
| 3.2 | 探测器物理排数≥32排 | 具备 |
| 3.3 | 探测器物理单元总数≥23000个 | 具备 |
| 3.4 | 每排探测器物理宽度≤0.625 mm | 具备 |
| 3.5 | 数据最大采样率≥4600次/360° | 具备 |
| 4 | 扫描参数 | 具备 |
| 4.1 | 采集成像速度≥64层图像/360度 | 具备 |
| 4.2 | 最薄采集层厚≤0.625mm | 具备 |
| 4.3 | 图像重建速度≥20幅/秒 | 具备 |
| 4.4 | 图像显示矩阵≥512x512 | 具备 |
| 4.5 | 单次螺旋连续扫描时间≥120秒 | 具备 |
| 5 | 主控台及图像处理工作站 |  |
| 5.1 | 计算机CPU核心≥4核 | 具备 |
| 5.2 | 计算机CPU主频≥2.5GHz | 具备 |
| 5.3 | 图像硬盘容量≥900GB | 具备 |
| 5.4 | 图像存储量≥500,000幅（512×512不压缩） | 具备 |
| 5.5 | 图像存档系统（CD-RW或DVD等）具备 | 具备 |
| 5.6 | 医学专用液晶超薄平面显示器尺寸≥24英寸 | 具备 |
| 5.7 | 医学专用液晶超薄平面显示器分辨率≥1280X1024 | 具备 |
| 5.8 | DICOM 3.0接口，具备传输、查询、打印、存档功能 | 具备 |
| 5.9 | 患者列表软件 | 具备 |
| 5.10 | USB外设接口 | 具备 |
| 5.11 | 可编辑储存的扫描方案≥1000条 | 具备 |
| 5.12 | 同步并行处理功能：扫描、重建、显示、存储、打印等操作可同步进行 | 具备 |
| 5.13 | 并行重建功能：并行处理多种模式的图像的重建与重组，一次扫描中方案内可预置多个重建任务，任务数≥4个 | 具备 |
| 6 | 图像质量 | 具备 |
| 6.1 | Z轴空间分辨率≥20LP/cm(0%MTF) | 具备 |
| 6.2 | XY轴空间分辨率≥17LP/cm(0%MTF) | 具备 |
| 6.3 | 低密度分辨率≤5mm@0.3%≤13.1mGy, 20cm体模 | 具备 |
| 6.4 | 最小CT值（非扩展CT值）≤-1024 HU | 具备 |
| 6.5 | 最大CT值（非扩展CT值）≥+3071 HU | 具备 |
| 6.6 | 最大图像重建视野FOV≥50 cm | 具备 |
| 6.7 | 图像重建矩阵≥512X512 | 具备 |
| 6.8 | 最薄图像重建层厚≤0.625 mm | 具备 |
| 7 | 与主机同品牌多功能检查手术 | 具备 |
| 7.1 | 多功能检查手术床满足常规手术和CT检查使用 | 具备 |
| 7.2 | 多功能检查手术最大承重≥220kg | 具备 |
| 7.3 | 多功能检查手术垂直可升降范围≥35cm | 具备 |
| 7.4 | 多功能检查手术垂直方向最高床面≥100cm | 具备 |
| 7.5 | 多功能检查手术垂直方向最低床面≤70cm | 具备 |
| 7.6 | 多功能检查手术垂直方向最快速度≥45mm/s | 具备 |
| 8 | 智能影像工作流技术 | 具备 |
| 8.1 | 机架内置扫描参数和病人信息触控屏显示系统包括：床位、曝光时间、患者姓名、生理信号等 | 具备 |
| 8.2 | 机架内置触控屏显示系统数量≥2 | 具备 |
| 8.3 | 快速定位相技术快速定位相扫描功能 | 具备 |
| 8.4 | 快速扫描框确定技术，在定位像后，依据检查部位的不同（如头、胸、腹部等）主机自动确定扫描范围的功能 | 具备 |
| 8.5 | 快速自动校准技术，自动校正患者未对准的解剖结构和器官，通过自动配准选定重建平面实现高度自动化的重建工作流 | 具备 |
| 8.6 | 快速结果技术自动后处理并上传PACS系统，无需人工干预 | 具备 |
| 8.7 | 机架激光定位系统 | 具备 |
| 8.8 | 一键式摆位按钮机架控制面板具备快捷按钮，可实现床位到达指定检查部位的功能 | 具备 |
| 8.9 | 双向交流系统自动病人呼吸屏气辅助控制系统，支持双向语音传输，并且用户可以录制病人呼吸指令 | 具备 |
| 8.10 | 螺旋扫描螺距，连续可调 | 具备 |
| 8.11 | 信号自适应增强技术，信号自适应增强，尤其针对体型肥胖患者，以减少线束硬化伪影和噪声，获得最优图像 | 具备 |
| 8.12 | 智能参数调整技术，在定位像后，机器自动调整最合适的曝光参数，以获得最优图像 | 具备 |
| 8.13 | 智能扫描辅助技术扫描参数设定的辅助指导功能 | 具备 |
| 8.14 | 造影剂自动触发功能 | 具备 |
| 8.15 | 动态组织增强评估 | 具备 |
| 8.16 | 颅脑最佳对比度算法提高颅脑灰白质对比度的专用重建算法 | 具备 |
| 8.17 | 线束硬化伪影校正算法校正线束硬化伪影的专用重建算法 | 具备 |
| 8.18 | 三维容积渲染成像技术 | 具备 |
| 8.19 | 三维重建功能完成MPR、SSD、MIP、CTA等三维容积重建和三维后处理功能 | 具备 |
| 8.20 | 脊柱自动重建功能，一键自动重建脊椎和椎间盘的功能，并自动标记椎体与椎间盘 | 具备 |
| 9 | 临床应用功能 | 具备 |
| 9.1 | 多平面重建MPR | 具备 |
| 9.2 | 任意曲面重建 | 具备 |
| 9.3 | 最大密度投影MIP | 具备 |
| 9.4 | 最小密度投影MinP | 具备 |
| 9.5 | 表面三维重建3D SSD | 具备 |
| 9.6 | 组织透明化显示技术 | 具备 |
| 9.7 | CT血管成像CTA | 具备 |
| 9.8 | 高级容积处理软件 | 具备 |
| 9.9 | 具备器官融合、拆分技术 | 具备 |
| 9.10 | 一键式去骨功能 | 具备 |
| 9.11 | 容积测量评估软件 | 具备 |
| 9.12 | 肺纹理增强软件 | 具备 |
| 9.13 | 低剂量肺扫描软件 | 具备 |
| 9.14 | CT电影 | 具备 |
| 9.15 | 容积伪影抑制软件 | 具备 |
| 9.16 | 实时一次注射造影剂自动跟踪扫描功能 | 具备 |
| 9.17 | 实时智能X线剂量调控软件 | 具备 |
| 9.18 | 婴幼儿扫描专用软件包 | 具备 |
| 9.19 | 去伪影软件 | 具备 |
| 9.20 | 血管分析软件 | 具备 |
| 10 | 低剂量扫描技术平台 | 具备 |
| 10.1 | 管电流自动实时调节技术，在扫描过程中，毫安根据病人体型在X、Y、Z轴上自动变化，并实时反馈调节，并且不需额外的定位相 | 具备 |
| 10.2 | 智能管电压技术根据定位像自动选择kV | 具备 |
| 10.3 | 儿童剂量保护技术，儿童剂量保护的专用技术 | 具备 |
| 10.4 | 特定敏感器官保护技术，保护敏感器官如乳腺、甲状腺等部位的技术 | 具备 |
| 10.5 | 高级迭代重建算法 | 具备 |
| 10.6 | 智能定位相技术，具备实时定位相功能，且随时可手动停止定位相扫描 | 具备 |
| 10.7 | 智能剂量分布技术，具备定位相上观察后续扫描协议中病人的剂量分布情况 | 具备 |
| 10.8 | 智能剂量分析技术，具备观察当前扫描协议中使用的低剂量技术的功能 | 具备 |
| 10.9 | 具备剂量报告、剂量分析和剂量保护等剂量管理功能 | 具备 |
| 11 | 其他 | 具备 |
| 11.1 | 智能定位相技术，具备实时定位相功能，且随时可手动停止定位相扫描 | 具备 |
| 11.2 | 智能剂量分布技术，具备定位相上观察后续扫描协议中病人的剂量分布情况 | 具备 |
| 11.3 | 智能剂量分析技术，具备观察当前扫描协议中使用的低剂量技术的功能 | 具备 |
| 12 | 其他 |  |
| 12.1 | - 原厂后处理工作站2套 | 具备 |
| 12.2 | - 主计算机系统不间断电源 | 具备 |
| 12.3 | - 双筒高压注射器1台 | 具备 |
| 12.4 | - 无铅铅衣2套、无铅铅围脖2套、铅帽2套、包裹式铅围裙2套、儿童铅衣1套、儿童铅帽1套、儿童铅围脖1套、铅衣架1套 | 具备 |
| 12.5 | - 维修工具1套 | 具备 |
| 12.6 | - 工作台+工作椅1套 | 具备 |
| 12.7 | - 监控+对讲机1套 | 具备 |
| 12.8 | - 机房防护及装修，预控评环评 | 具备 |
| 12.9 | - 设备间及操作间制冷系统 | 具备 |
| 12.10 | - 6M彩色专业诊断显示器6台；10M彩色专业诊断显示器2台；影像诊断阅片系统15套（4M彩色专业诊断显示器≥24英寸，i7CPU或以上新型号处理器，可升降人体工学阅片工作台） | 具备 |
| - 13 | 使用年限≥10年，提供铭牌或说明书证明 | 具备 |
| - 14 | 提供详细配置清单及分项报价(含名称、品牌、规格型号、数量、单价) | 具备 |
| - 15 | 提供设备附件及各类配件详细报价（含名称、品牌、规格型号、数量、单价) | 具备 |
| - 16 | 提供质保期外原装常用损耗性配件及维修零配件优惠供应价格（含名称、品牌、规格型号、单价） | 具备 |
| 三 | 售后服务 |  |
| ★1 | 整机质保期≥5年，在质保期内每年由维修工程师提供至少4次的上门维护保养工作，并根据医院要求提供相应记录 | 具备 |
| 2 | 中标后，提供厂家保修承诺 | 具备 |
| 3 | 中标方应对设备操作及维修人员进行操作及维修培训，直至技术人员熟练掌握使用及维修技能为止，提供详细培训记录 | 具备 |
| 4 | 维修保障：中标方应提供中文说明书、操作手册、详细维修手册、整机线路图、系统安装软件及维修密码，软件终身免费升级 | 具备 |
| 5 | 一个月内非人为质量问题提供换货。设备出现故障时2个小时内响应，6小时内提供维修方案及报价，24小时内到达现场，郑州有常驻工程师，提供工程师姓名及联系方式 | 具备 |
| 6 | 到货时间：国产设备合同签订后30日历天内，进口设备合同签订后60日历天内 | 具备 |