| 产品名称 | 神经肌肉电刺激仪 | 数量 | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质量层次 | 进口 |  |  |
| 设备配置要求及用途： 神经和肌肉刺激理疗仪用于咽部非机械原因损伤引起的吞咽障碍理疗。用于肌肉重新训练和对喉部肌肉进行功能性刺激，从而实现咽部肌肉正常收缩。 |  |  |  |
| 具体技术参数： |  |  |  |
| 技术参数 *1.波形：双向方波 2.脉冲频率：≥80Hz 3.脉冲宽度：≥300μsec 4.脉冲电量：＜8μC 5.输出保护：单一组成部分故障，每个脉冲＜15μC *6.电流输出：双强度电位， 0-25mA峰值电流输出 *7.重量：＜1.5kg（包装重量，含所有配件），可随身携带 功能参数 1.双通道输出，并可分别设置治疗强度 *2.电流输出≤ 25mA，避免引起喉部痉挛 *3.安全锁功能：开始治疗30秒之后锁定治疗强度，避免治疗过程中触发电刺激调节导致意外损伤 4.输出保护：任何单一组件具有短路保护 |  |  |  |

▲每套产品配置清单：

| 名称 | 数量 |
| --- | --- |
| 主机 | 1台 |
| 防震保护套 | 1件 |
| 便携包 | 1个 |
| 纽扣电极线 | 2根 |
| 纽扣电极片 | 2对 |
| 说明书 | 1份 |
| 简易操作卡 | 1份 |
| 保修卡 | 1份 |
| 产品合格证 | 1份 |