| 产品名称 | 超声波治疗仪 | 数量 | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质量层次 | 进口 |  |  |
| 设备配置要求及用途： 治疗炎症，缓解痛疼，促进伤口愈合 |  |  |  |
| 具体技术参数： |  |  |  |
| 全部技术参数及配置 1.配备有效辐射面积 5cm² 治疗探头，超声工作频率至少包含 1.0MHz、3.2MHz *2.治疗探头：具备晶体材质表面的治疗探头 3.连接线：具备可分离式探头连接线，便于更换 4.接触监测：具备LED接触指示灯实时显示接触状态 5.具备≥2 种超声输出模式，包含持续输出模式、脉冲输出模式 6.脉冲模式峰值 / 平均声强比值至少包含 10:1、5:1、2:1，支持多档位调节。 7.持续模式占空比 100%；脉冲模式占空比至少包含 10%、20%、50%多档可选。 8.脉冲超声重复频率 ≥100Hz，具备 100Hz 标准治疗档位。 9.脉冲宽度：至少包含1、2、5ms 10.有效声强：≥2.2W/cm ² 11.*波束不均匀性系数：5cm2: ≤2.1（1.0MHz）/≤2.6（3.2MHz） 可提供探头检测报告 12.治疗时间：0-30分钟，可调 |  |  |  |

▲每套产品配置清单：

| 名称 | 数量 |
| --- | --- |
| 主机含推车 | 1个 |
| 彩色触摸屏 | 1个 |
| 万向臂 2x6 节 | 2个 |
| 电容治疗头 | 2个 |
| 电源线 | 1条 |
| 触控笔 | 1个 |
| 用户手册 | 1个 |